O R D I N

cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 6-05:2017

„Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică”

nr. 197  din  10.10.2017

Monitorul Oficial nr.411-420/2032 din 24.11.2017

* * *

În temeiul art.5 alin.(3), art.6 alin.(3), art.13 alin.(3) din Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), pentru asigurarea uniformităţii, legalităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova,

ORDON:

1. Se aprobă norma de metrologie legală NML 6-05:2017 „Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică”, conform anexei la prezentul ordin.

2. Se abrogă documentele normative:

1) NM 6-02:2006 „Contoare de energie termică. Partea 1: Cerinţe generale”, aprobat prin Hotărârea Serviciului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr.1967-M din 17 iulie 2006;

2) NM 6-03:2006 „Contoare de energie termică. Partea 2: Încercări pentru aprobare de model şi operaţii de verificare metrologică”, aprobat prin Hotărârea Serviciului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr.1967-M din 17 iulie 2006;

3) NTM 3-159-94 „Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică”, aprobat prin Hotărârea Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova nr.181-M din 23 februarie 1996;

4) МИ 1534-86 „Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică”, aprobat prin Hotărârea Departamentului Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr.815-M din 24 octombrie 2000;

5) МИ 2164-91 „Contoare de energie termică. Cerinţe faţă de încercări, atestări metrologice, verificări metrologice. Prevederi generale”, aprobat prin Hotărârea Departamentului Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr.815-M din 24 octombrie 2000;

6) МИ 2554-99 „Contoare de energie termică. Procedura de încercări în scopul confirmării intervalelor de verificare metrologică. Prevederi generale”, aprobat prin Hotărârea Departamentului Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr.815-M din 24 octombrie 2000.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina web a Ministerului Economiei şi Infrastructurii.

4. Se pune în sarcina Institutului Naţional de Metrologie plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin şi publicarea acestuia în revista de specialitate „Metrologie”.

| VICEPRIM-MINISTRU, |
| --- |
| MINISTRUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII | Octavian CALMÎC |
| Nr.197. Chişinău, 10 octombrie 2017. |  |

Anexă

la Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii

nr.197 din 10.10.2017

NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ

NML 6-05:2017 „Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică”

I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

1. Prezenta normă de metrologie legală stabileşte procedura de verificare metrologică iniţială, periodică şi după reparare a contoarelor de energie termică, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.1042 din 13 septembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal”. Se supun verificării metrologice contoarele de energie termică care au fost aprobate ca model în conformitate cu documentele normative în domeniul metrologiei legale aplicabile şi cele care au fost introduse pe piaţă şi/sau date în folosinţă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.408 din 16 iunie 2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare.

II. REFERINŢE

Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

RGML 12:2013 „Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea şi modul de efectuare”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.226 din 31 decembrie 2013;

SM EN 1434 (standard pe părţi) „Contoare de energie termică”, aprobat prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare nr.49 din 3 martie 2016;

SM SR EN 61010-1:2013 „Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale”, aprobat prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare nr.59 din 1 august 2013;

SM SR EN 60751:2012 „Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platină”, aprobat prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.821-ST din 6 martie 2012;

SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 „Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM)”, aprobat prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.823-ST din 12 decembrie 2012.

III. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI

2. Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii metrologiei nr.19/2016, VIM, Hotărârea Guvernului nr.408/2015, SM EN 1434-1:2016 cu următoarele completări:

Contor de energie termică (CET) – un mijloc de măsurare conceput pentru măsurarea energiei termice care, într-un circuit de schimb de căldură, este cedată de către un lichid numit lichid de transport a energiei termice.

CET combinat – contor de energie termică care are subansambluri separabile.

Subansambluri ale CET combinat: traductorul de debit, perechea de traductoare de temperatură.

CET complet – contor de energie termică ce nu are subansambluri separabile.

CET – contor de energie termică.

ET – energia termică.

TD – traductor de debit (senzor de flux).

TT – traductor de temperatură (senzor de temperatură).

Θ – temperatura lichidului de transport a energiei termice.

ΔΘ – diferenţa de temperatură, unde ΔΘ ≥ 0.

Θmax – limita superioară a lui Θ.

Θmin – limita inferioară a lui Θ.

ΔΘmax – limita superioară a lui ΔΘ.

ΔΘmin – limita inferioară a lui ΔΘ.

q  – debitul lichidului de transport al energiei termice.

qs – valoarea cea mai mare a lui q, la care contorul de energie termică trebuie să funcţioneze pentru perioade scurte (< 1h/zi; < 200 h/an), fără a fi depăşite erorile maxime tolerate.

qp – valoarea cea mai mare a lui q, la care contorul de energie termică trebuie să funcţioneze continuu, fără a fi depăşite erorile maxime tolerate.

qi – valoarea cea mai mică a lui q permisă pentru funcţionarea corectă a contorului de energie termică.

IV. CARACTERISTICILE METROLOGICE (eroarea maximă tolerată, EMT)

3. Traductoarele de debit ale CET-urilor şi CET-urile complete trebuie să corespundă la una din următoarele clase de exactitate: clasa 1, clasa 2 şi clasa 3.

1) Eroarea maximă tolerată (pozitivă sau negativă) a CET în raport cu valoarea relativ adevărată a energiei termice este prezentată ca eroarea relativă, care se modifică în funcţie de diferenţa de temperaturi şi valorii debitului.

2) Eroarea maximă tolerată (pozitivă sau negativă) a elementelor CET este calculată ca diferenţa de temperaturi la folosirea calculatorului de ET şi perechile de traductoare de temperatura sau ca valoarea debitului la utilizarea TD.

Eroarea relativă E, %, se calculează după formula

Unde:

Vm – valoarea măsurată.

Vc.a. – valoarea convenţional adevărată.

Formula schimbului termic este cea prezentată la pct.8 din SM EN 1434 -1:2016

4. Valorile erorilor maxime tolerate.

1) Erorile relative maxime tolerate ale CET-urilor complete. Ca eroarea relativă maximă tolerată se ia suma aritmetică a erorilor maxime tolerate relative ale subansamblelor CET (Е=Еc+Еt+Еt.d):

2) Erorile relative maxime tolerate ale subansamblelor

a) Calculator:

Eroarea relativă maximă tolerată a calculatorului Ec stabileşte relaţia valorii măsurate a energiei termice cu valoarea convenţional adevărată a energiei termice.

b) Traductoarele de temperatură

Eroarea maximă tolerată a perechii de traductoare de temperatură Et îmbină valoarea măsurată cu valoarea convenţional adevărată a dependenţei între semnalele de ieşire a traductoarelor de temperatură şi a diferenţei de temperaturi.

Relaţia dintre temperatura şi rezistenţa fiecărui din traductori de temperatură aparte nu trebuie să difere de la valorile relaţiei, specificată în SM SR EN 60751:2012 (la utilizarea valorilor standard ale variabilelor A, B, şi C), cu o valoare mai mare, decât cea echivalentă cu 2 K.

c) Traductor de debit

Eroarea relativă maximă tolerată a traductorului de debit Et.d. îmbină valoarea măsurată a semnalului de ieşire a traductorului de debit cu valoarea convenţional adevărată a masei sau volumului.

5. Aplicarea erorii maxim tolerate în practică. Eroarea maximă tolerată a contorului combinat nu trebuie să depăşească suma aritmetică a erorilor maxime tolerate ale subansamblelor contorului specificate în pct.3.

V. OPERAŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ

6. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice, iniţiale, periodice şi după reparaţie trebuie să corespundă tabelului 1.

| Tabelul 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea operaţiei | Numărul punctului documentului de verificare metrologică | Obligativitatea efectuării verificării |  |
|  |  | Iniţială/după reparare | periodică |
| Verificarea aspectului exterior | Capitolul XI, pct.17 | da | da |
| Încercarea de performanţă: • Traductor de debit (TD) • Perechi de traductoare de temperatură • Calculator • Calculatorul şi perechea de TT • CET combinat • CET complet | Capitolul XI, pct.18 pct.18, 1) pct.18, 2) pct.18, 3) pct.18, 4) pct.18, 5) pct.18, 6) | da | da |

7. Operaţiile de verificare metrologică se efectuează de către laboratoare acreditate şi desemnate conform Legii metrologiei nr.19 din 04.03.2016 pe domeniul respectiv, în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie.

8. În cazul obţinerii rezultatului nesatisfăcător în timpul efectuării uneia din operaţii, verificarea metrologică se întrerupe şi rezultatul verificării se consideră negativ.

9. Perioada de verificare metrologică – în conformitate cu prevederile „Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal” aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1042 din 13 septembrie 2016.

VI. MIJLOACE DE VERIFICARE METROLOGICĂ

10. Etaloanele, mijloacele de măsurare şi metodele, utilizate la verificarea iniţială, periodică şi după reparaţie, trebuie să corespundă destinaţiei, să fie trasabile la etaloanele naţionale şi/sau internaţionale. Incertitudinile legate cu acestea etaloane, metodice şi mijloace de măsurare, trebuie să fie normate şi să corespundă la una din următoarele cerinţele:

1) să nu depăşească 1/5 din valorile maxime tolerate ale erorii contorului;

2) sau, la depăşirea valorilor specificate în alin.1), 1/5 valorilor specificate trebuie să fie scoase (scăzute) din valorile maxime tolerate ale erorii contorului supus verificării pentru a obţine valorii noi. Este recomandabil corespunderea alin.1).

11. Instalaţia etalon pentru încercarea traductorului de debit (în cazul CET-ului combinat) şi CET-ului complet trebuie să deţină următoarele componente:

1) Dispozitiv de alimentare cu apă (rezervor la presiune atmosferică, rezervor sub presiune, pompă etc.);

2) Dispozitiv de referinţă etalon (rezervor volumetric etalon, sistem de cântărire, contoare de referinţă etc.);

3) Conducte;

4) Mijloace de măsurare a presiunii apei;

5) Mijloace de măsurare a temperaturii apei.

12. Debitul în timpul efectuării măsurărilor nu trebuie să varieze: ±2,5% – între debitele Q1 şi Q2 (exclusiv), ±5% – între debitele Q2 (inclusiv) şi Q4. Pentru verificarea traductoarelor de temperatură este necesar utilizarea a nu mai puţin de 2 termostate (pentru simplificarea procesului de verificare este recomandabil 3) cu intervalul de măsurare de la 0,0ºC până la 200ºC, ce vor asigura stabilitatea şi uniformitatea pentru efectuarea verificării metrologice ale temperaturii. Pentru citirea datelor traductoarelor de temperatură sunt necesare echipamente de măsurare a rezistentei electrice cu exactitatea ce nu trebuie să depăşească 1/5 din eroarea tolerată a traductorului de temperatură. Pentru verificarea calculatoarelor se utilizează echipament de verificare specializate şi echipamente de generare a semnalelor electrice erorile cărora nu trebuie să depăşească 1/5 din eroarea tolerată a calculatorului.

VII. CERINŢE PENTRU CALIFICAREA VERIFICATORILOR METROLOGI

13. La efectuarea măsurărilor în timpul verificării metrologice şi prelucrării rezultatelor măsurării se admit persoane competente în domeniul dat.

VIII. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA

14. La efectuarea verificării metrologice este necesar de a respecta cerinţele de securitate în laborator în corespundere cu SM SR EN 61010-1:2013 şi cu documentaţia tehnică a contoarelor de energie termică şi a mijloacelor de măsurare utilizate.

IX. CONDIŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ

15. În timpul efectuării verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele condiţii:

1) Temperatura mediului ambiant nu trebuie să depăşească 20 ± 5ºC;

2) Umiditatea relativă a aerului trebuie să fie în intervalul 25 ÷ 75%;

3) Presiunea atmosferică trebuie să fie în intervalul 860 ÷ 1060 hPa;

4) Temperatura reală şi umiditatea relativă în interiorul domeniului specificat nu trebuie să varieze cu mai mult de ±2,5 K şi, respectiv, ±5% în timpul desfăşurării unei măsurări;

5) Temperatura apei la verificarea traductorului de debit trebuie să corespundă cu cerinţele pct.18, 1) din prezenta NML.

X. PREGĂTIREA PENTRU VERIFICAREA METROLOGICĂ

16. Înainte de a începe verificarea metrologică, echipamentele de bază, auxiliare, precum şi mijlocul de măsurare supus verificării metrologice se pregătesc pentru funcţionare în conformitate cu instrucţiunile de exploatare şi recomandările producătorului.

XI. EFECTUAREA VERIFICĂRII METROLOGICE

17. La efectuarea verificării aspectului exterior se stabileşte corespunderea CET cu SM EN 1434-1:2016, pct.11 şi documentaţia producătorului.

Cerinţele faţă de marcarea CET sunt:

1) marcajul trebuie să fie clar vizibil şi uşor citabil;

2) CET trebuie să fie marcat cel puţin cu următoarele marcaje, fie grupate sau distribuite pe CET sau părţile componente:

a) pentru CET complet:

− denumirea producătorului;

− denumirea tipului;

− numărul de serie;

− clasa de precizie;

− valoarea maximă a puterii termice;

− unitatea de măsură (MJ, kWh);

− clasificarea după cerinţele mediului ambiant;

− intervalul valorilor de debit (qi, qp şi qs);

− diametrul nominal;

− cerinţele de montare;

− presiunea nominală (PN);

− presiunea maximă admisă de lucru (PS în bar);

− pierderea de presiune maximă a traductorului de debit;

− intervalul de temperatură (Θmin şi Θmax) TD/TT;

− intervalul de diferenţă de temperaturi (∆Θmin şi ∆Θmax);

− tipul TT (de ex. Pt 100);

− marcajul examinării de tip CE.

b) pentru părţile componente: TD:

− denumirea producătorului;

− denumirea tipului;

− clasa de precizie;

− intervalul valorilor de debit (qi, qp şi qs);

− presiunea nominală (PN);

− presiunea maximă admisă de lucru (PS în bar);

− pierderea de presiune maximă;

− intervalul de temperatură (Θmin şi Θmax);

− cerinţele de montare;

− dimensiunile racordului cu filet/flanşei.

c) TT:

− denumirea producătorului;

− denumirea tipului (de ex. Pt 100);

− intervalul de temperatură (Θmin şi Θmax);

− intervalul de diferenţă de temperaturi (∆Θmin şi ∆Θmax);

− presiunea maximă admisă de lucru (PS în bar);

− temperatura maximă tolerată;

− schema de conexiune;

− dimensiunile.

d) Calculator:

− denumirea producătorului;

− denumirea tipului;

− numărul de serie;

− clasa de precizie;

− valoarea maximă a puterii termice;

− unitatea de măsură (MJ, kWh);

− clasificarea după cerinţele mediului ambiant;

− intervalul de temperatură (Θmin şi Θmax);

− intervalul de diferenţă de temperaturi (∆Θmin şi ∆Θmax);

− dimensiuni;

− cerinţele de montare.

Marcarea poate să difere de cele indicate mai sus, dar în conformitate cu SM EN 1434-1:2016, pct.11.

CET-urile trebuie să fie fără defecţiuni mecanice.

18. Încercarea de performanţă

1) Traductorul de debit (TD) se verifică la temperatura de (50 ± 5)ºC pentru fiecare din intervalele de debit:

a) qi ≤ q ≤ 1,1·qi;

b) 0,1·qp ≤ q ≤ 0,11·qp;

c) 0,9·qp ≤ q ≤ 1,0·qp.

2) Eroarea de măsurare a diferenţei de temperatură pentru perechile de traductoare de temperatură (TT). Fiecare din două TT trebuie să fie verificate separat (fără teacă de protecţie), pentru fiecare din trei intervale de temperatură, indicate în tabelul 2.

| Tabelul 2 Intervalele de temperatură la verificare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Θmin | Intervalul de temperaturi |
| 1 | < 20°C | de la Θmin pînă la (Θmin + 10 K) |
|  | ≥ 20°C | de la 35 pînă la 45°C |
| 2 | pentru toate Θmin | de la 75 pînă la 85°C |
| 3 | pentru toate Θmin | de la (Θmax - 30 K) pînă la Θmax |

Adâncimea de imersie a TT trebuie să fie nu mai mică decât 90% din lungimea TT.

Valorile rezistenţei obţinute trebuie să fie utilizate în sistema de trei ecuaţii pentru determinarea a trei constante ale ecuaţiei „temperatura/rezistenţă” conform SM SR EN 60751:2012, apoi construită curba care trece prin aceste trei puncte determinate. Se efectuează operaţia pentru fiecare TT.

Se construieşte curba ideală utilizând constantele standard conform SM SR EN 60751:2012. Pentru determinarea erorii la diferite temperaturi din indicaţiile curbei caracteristice pentru fiecare din TT se scad indicaţiile caracteristicii „ideale”.

Pasul următor – determinarea erorii maxime a indicaţiilor TT la fiecare interval de temperatură şi diferenţei de temperaturi stabilite pentru TT.

Pentru temperatura retur mai mare de 80°C sunt luate în evidenţă numai diferenţele de temperaturi mai mari de 10 K.

Valoarea erorii, determinată cum este indicat mai sus nu trebuie să depăşească MPE indicate în Capitolul IV.

3) Verificarea calculatorului este necesar de a fi efectuată, cel puţin, în fiecare din următoarele intervalele de temperaturi:

a) ∆Θmin ≤ ∆Θ ≤ 1,2·∆Θmin;

b) 10 K·∆Θ ≤ 20K;

c) ∆Θmax -5K ≤ ∆Θ ≤ ∆Θmax;

Valoarea modulară a debitului nu trebuie să depăşească valoarea maximă tolerată, stabilită pentru calculator.

Temperatura la retur trebuie să fie de la 40 pînă la 70°C, dacă nu se depăşeşte valoarea lui Θmax.

4) Subansamblul Calculatorul şi perechea de TT trebuie să fie verificate în intervalul de temperaturi conform pct.18 alin.2) şi în intervalul diferenţei de temperaturi conform pct.18 alin.3) al prezentei norme.

Pentru acestea elemente trebuie să fie efectuată o operaţie suplimentară. Operaţia prevede introducerea perechii TT în două termostate diferite. Valoarea diferenţei de temperaturi trebuie să fie între 3 şi 4 K. Semnalul, care simulează debitul, nu trebuie să depăşească valoarea semnalului maxim admisibil pentru calculator.

În cazul contorului complet, unde TT şi calculatorul sunt neseparabile, verificarea se efectuează în conformitate cu pct.18 alin.3).

5) CET combinat. TD, TT şi calculatorul trebuie să fie verificate separat în conformitate cu pct.18 alin.1)-3).

6) CET complet. Verificarea CET complet se efectuează în următoarele intervale:

a) ∆Θmin ≤ ∆Θ ≤ 1,2·∆Θmin şi 0,9·qp ≤ q ≤ qp;

b) 10 K·∆Θ ≤ 20K şi 0,1·qp ≤ q ≤ 0,11·qp;

c) ∆Θmax -5K ≤ ∆Θ ≤ ∆Θmax şi qi ≤ q ≤ 1,1·qi;

Temperatura la retur trebuie să fie de la 40 până la 70°C

XII. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR VERIFICĂRII METROLOGICE

19. Rezultatele verificării metrologice se înregistrează în procesul-verbal de verificare metrologică, forma recomandată a cărui este prezentat în Anexele A şi B.

20. În cazul rezultatelor satisfăcătoare ale verificării metrologice se elaborează buletin de verificare metrologică de strictă evidenţă conform RGML 12:2013.

21. În cazul rezultatelor nesatisfăcătoare ale verificării metrologice se eliberează buletin de inutilizabilitate conform RGML 12:2013.

| Anexa A Proces-verbal de verificare metrologică a CET combinat Data efectuării verificării metrologice _____ / ______ / ________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitantul _______________________________ _______________________________ Tip CET _________________________________ Nr. de fabricaţie __________________________ |  |  |  | Denumirea etalonului ________________________ Tip ______________________________________ Nr. de fabricare ____________________________ Data ultimei etalonări (sau nr. certificatului) ________________________ |  |  |  |
| Rezultatele verificării metrologice 1. Verificarea aspectului exterior - □ admis - □ respins 2. Încercări de performanţă 2.1. Traductor de debit Condiţiile de mediu: - temperatura mediului ambiant ______ °C; - umiditatea relativă a aerului ________ %; - presiunea atmosferică _____________ hPa. |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura apei, °C | Debit, m3/h | Indicaţiile iniţiale, m3 | Indicaţiile finale, m3 | Volumul măsurat, l | Volumul etalon, l | Eroarea relativă, % | Limita erorii tolerate, % |
| … □ admis □ respins 2.2. Perechi de traductoare de temperatură (TT) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipul/CSN: _________________________________ № ________________________________________ R0nom: ___________________________________ Producător: ________________________________ W100: ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Condiţiile de mediu: - temperatura mediului ambiant ______ °C; - umiditatea relativă a aerului ________ %; - presiunea atmosferică _____________ hPa. Determinarea coeficienţilor de temperatură a TR tur |  |  |  |  |  |  |  |
| TR | R0 | R0 - R0n | ΔR0 | R100 | W100 | ΔW100 | ΔWadm |
|  | Ω | Ω | Ω | Ω |  |  |  |
| tur |  |  |  |  |  |  |  |
| retur |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsurarea diferenţei de temperatură |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea reală °C |  | Valoarea măsurată °C |  | Valoarea măsurată °C |  | Valoarea reală | Valoarea tolerată |
|  |  |  |  |  |  | δΔt, ± % | δΔtadm, ± % |
| T tur | T retur | R tur | T tur | R retur | T retur |  |  |
| 2.3. Calculator Condiţiile de mediu: - temperatura mediului ambiant ______ °C; - umiditatea relativă a aerului ________ %; - presiunea atmosferică _____________ hPa. |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Q m3/h | Einit | Efin | Em | Vinit | Vfin | Vm | Ttur | Tretur | DTm | K | Eref | E, relat. | E, tolerată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KWh | KWh | KWh | m3 | m3 | m3 | °C | °C | °C | KWh/m3/K | KWh | % | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ admis □ respins Executor ________________ Coordonat ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexa B Proces-verbal de verificare metrologică a CET complet Data efectuării verificării metrologice _____ / ______ / ________ |  |
| --- | --- |
| Solicitantul _______________________________ _______________________________ Tip CET _________________________________ Nr. de fabricaţie __________________________ | Denumirea etalonului ________________________ Tip ______________________________________ Nr. de fabricare ____________________________ Data ultimei etalonări (sau nr. certificatului) ________________________ |
| Rezultatele verificării metrologice 1. Verificarea aspectului exterior - □ admis - □ respins 2. Încercări de performanţă |  |

| № | Q | E init. | E fin. | E măs | V init. | V fin. | V mas | V et. | T tur | T retur | DT et. | DTm. | K | E, ref. | E, relat. et | E, tole- rată | E ref. | E, rel. măs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | KWh | KWh | KWh | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | °C | °C | °C | KWh/m3/K | KWh | % | % | % | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - □ admis - □ respins Executor ________________ Coordonat ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Ordin nr.197 din 10.10.2017 cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 6-05:2017 „Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică” //Monitorul Oficial 411-420/2032, 24.11.2017